土壤重金属测定方法

无机污染物质主要有铅、铬、镉、汞、砷、锌、铜、镍、氟等重金属和非金属元素。它们大多来源于工业三废（废气、废水、废渣）排放、施用肥料及农药等农业生产活动。这些无机元素进入水体和土壤以后通过植物吸收积累在植物的根、茎、叶、果等可食部分，或通过叶面直接进入植物体，从而对植物和动物产生毒害作用。因此测定土壤、植物及农产品中无机污染物质的含量已日益重要。

无机污染物质的分析可采用比色法、原子吸收分光光度法(AAS)和等离子体发射光谱法(ICP)等。比色分析法有较高的灵敏度与准确度，能满足一般分析要求。原子吸收分光光度法(AAS)和等离子体发射光谱法(ICP)虽有很多优点，但由于仪器昂贵，很难普遍使用。比色法具有成本低、小批量检测快速等特点，在其他实验条件不完备的情况下，多采用此法。无机污染物的分析多采用全量分析，包括土壤、肥料、植物分析，用以评价土壤污染程度和农产品质量。

铅、镉污染对植物生长发育会产生不良影响。高浓度的铅除在作物可食部分产生残毒外，还表现为幼苗萎缩、生长缓慢、产量下降。土壤铅含量大于50 mg/kg，作物根系已受到可观察到的影响。土壤铅大于100 mg/kg，铅在谷物中的积累量可能超过食品卫生标准(特别是常年污灌区)，作物产量可减产10%以上。在土壤镉含量较高或镉污染区，水稻生产常年受阻，此时植物组织中镉(Cd)的临界浓度为10mg/kg。大麦组织中镉的临界浓度为15 mg/kg。谷物类作物镉的毒害症状一般类似于缺铁的萎黄病、枯斑病、萎蔫，叶片产生红棕色斑块和茎生长受阻。

铅、镉在自然界中分布广泛。非污染表土铅(Pb)含量一般为3~189mg/kg，多数在10~67mg/kg。表土含镉(Cd)0.07~1.1mg/kg，土壤背景值一般不超过0.5mg/kg，若土壤中Cd＞1mg/kg为土壤镉临界值。几乎所有的农、畜、水产品都含有微量的铅、镉。一般食品中铅(Pb)的允许含量在0.5~2mg/kg，其中玉米0.16 mg/kg，大米0.06 mg/kg，蔬菜0.3 mg/kg。食品中镉(Cd)的允许含量一般在0.05~0.2 mg/kg，其中玉米、蔬菜0.05 mg/kg，大米0.2 mg/kg。

砷是有毒环境污染元素。砷以不同形态存在于自然界，其中元素砷不溶于水，无毒；三价砷毒性大于五价砷，大于有机砷。非污染土壤砷(As)含量为1~95 mg/kg，可溶性砷(1mol/L HCl提取)大于10~15 mg/kg认为污染。农产品砷(As)含量范围一般是谷类0~2.4 mg/kg，水果0~0.17 mg/kg，蔬菜0~1.3 mg/kg。我国规定食品中砷的允许含量为粮食（以原粮计）≤0.7 mg/kg，蔬菜、水果≤0.5 mg/kg。

铬是人体必需的微量营养元素，但铬的缺乏或过量将对人体和动物产生严重危害。一般认为二价铬是无毒的，三价铬是动物体必需的活性元素，六价铬是主要的环境污染物之一。表土一般含铬(Cr)平均约65 mg/kg，某些发育于蛇纹岩上的土壤可高达2000~4000 mg/kg。可溶态铬（1mol/L HOAc-NHB4BOAc）一般小于1 mg/kg。铬的毒害主要表现在植物根部，地上部出现缺铁失绿现象。农、畜、水产品中一般铬含量很低，谷类0~0.52 mg/kg，水果0~0.2 mg/kg，蔬菜0~0.36 mg/kg，肉类0.02~0.56 mg/kg，海产品0.17 mg/kg。农产品中铬的国家限量是0.5 mg/kg。

汞是对生物体有毒性的污染元素之一，其中甲基汞的毒性比无机汞大得多，它是一种亲脂性高毒物，能引起中枢神经系统疾病，为不可逆的中毒反应。一般非污染土表土含汞(Hg)不超过0.4mg/kg，背景值小于0.1mg/kg。我国规定粮食中汞(Hg)允许量≤0.02mg/kg,蔬菜、水果≤0.01 mg/kg，水产品≤0.3 mg/kg。FAO/WHO规定粮食中汞的允许量在0.02-0.05 mg/kg。

一、药剂的配制

(一)铅试剂

1.铅掩蔽剂：称取40克铅掩蔽剂固体于一烧杯中，加入100mL蒸馏水，加2滴铅指示剂，加浓氨水调节PH值为8.5～9.0。转入250mL分液漏斗，用重金属显色剂反复提取几次，每次10～20mL，弃去显色剂层，直至显色剂绿色不变为止。再用三氯甲烷洗涤三次，每次10mL，使三氯甲烷层变成无色，弃去三氯甲烷层。将净化后的液体转入200mL容量瓶中，用蒸馏水定容即可。

2.助掩剂：称取10克铅助掩剂固体，用蒸馏水溶解后，转入100mL容量瓶，定容即可。

3.铅还原剂：称取20克铅还原剂固体于一烧杯中，加入40mL蒸馏水，加2滴铅指示剂，加浓氨水调节PH值为8.5～9.0。转入250mL分液漏斗，用重金属显色剂反复提取几次，每次10～20mL,弃去显色剂层，直至显色剂绿色不变为止。再用三氯甲烷洗涤三次，每次10mL，使三氯甲烷层变成无色，弃去三氯甲烷层。将净化后的液体用浓盐酸调节PH值至酸性，转入100mL容量瓶中，用蒸馏水定容即可。

4.铅酸碱调节剂：称取铅酸碱调节剂固体50克于100mL烧杯中，加入50mL蒸馏水，搅拌使其完全溶解，冷却后灌入25mL白塑料瓶即可使用。

5.铅稳定剂：吸取20mL铅稳定剂浓缩液于100mL容量瓶中，用蒸馏水定容即可。

6.重金属显色剂(下同)：将重金属显色剂从小黑塑料瓶中倒出，溶于50ml三氯甲烷中，如不全溶，可用定量滤纸过滤于250ml分液漏斗中，用（1+99）氨水提取3次，每次100ml，将提取液用棉花过滤至500ml分液漏斗中，用（1+1）盐酸调至酸性，将沉淀出的双硫腙用200ml、200ml、100ml三氯甲烷提取三次，合并三氯甲烷层为双硫腙溶液母液。

吸取母液1.0ml，加三氯甲烷至10ml，混匀。用10mm比色皿，以三氯甲烷为空白，于波长2号滤光片处测吸光度（A），用式（1）算出配制100ml显色剂（70%透光率）所需双硫腙母液的毫升数（V）然后用三氯甲烷定容，摇匀即可。(大约1ml)

V=1.55/A                      （1）

7.铅标准液：吸取1mL铅标准液母液于100mL容量瓶中，用蒸馏水定容即可。

(二)砷试剂

1.砷标准液：吸取10mL砷标准液母液于100mL容量瓶中，用蒸馏水定容即可。

2.砷酸碱调节剂A：称取砷酸碱调节剂A固体50克于100mL烧杯中，加入50mL蒸馏水，搅拌使其完全溶解，冷却后灌入25mL白塑料瓶即可使用。

3.酸碱调节剂B：量取34mL浓盐酸于100mL容量瓶中，加蒸馏水定容即可。（滴加时用25mL白塑料瓶装一瓶）

4.砷掩蔽剂：称取45克砷掩蔽剂固体于一烧杯中，加约50mL蒸馏水溶解后，转入100mL容量瓶，用蒸馏水定容即可。

5.砷助掩剂：称取20克砷助掩剂固体于一烧杯中，加蒸馏水溶解后（温度低时加热助溶），转入100mL容量瓶，用蒸馏水定容即可。

6.砷吸收液：①将砷吸收液原料A溶于80mL水中，加5mL浓硝酸，用水定容至100mL。②将砷吸收液原料B于一盛有100mL水的烧杯中，加盖表面皿煮沸5分钟，冷却。

将①液、②液和无水乙醇按1：1：2的比例混合，避光保存即可。

(三)镉试剂

1.镉标准液：吸取1mL镉标准液母液于一100mL容量瓶中，用蒸馏水定容即可。

2.镉酸碱调节剂：称取镉酸碱调节剂固体35克于一烧杯中，加入65mL蒸馏水，搅拌使其完全溶解，冷却即可。

3.镉掩蔽剂：称取20克镉掩蔽剂固体于一烧杯中，加入40mL蒸馏水中，加浓氨水调节PH值为8.5－9.0。转入250mL分液漏斗，用重金属显色剂反复提取几次，每次10－20mL,弃去显色剂层，直至显色剂绿色不变为止。再用三氯甲烷洗涤三次，每次10mL，使三氯甲烷层变成无色，弃去三氯甲烷层。将净化后的液体用浓盐酸调节PH值至酸性，转入100mL容量瓶中，用蒸馏水定容即可。

4.镉助掩剂：称100克镉助掩剂固体溶于盛有约200mL蒸馏水的500 mL烧杯中，再加入250mL浓氨水，溶解完全后转移到500mL容量瓶中，用蒸馏水定容即可。

5.重金属显色剂：同铅中重金属显色剂。

(四)铬试剂

1.铬标准液：吸取1mL铬标准液母液于一100mL容量瓶中，用蒸馏水定容即可。

2.铬显色剂：将小黑塑料瓶中的铬显色剂固体全部倒出，用丙酮溶解，定容至100ml,摇匀，再灌入小黑塑料瓶中备用。

(五)汞试剂

1.汞标准液：吸取1mL汞标准液母液于一100mL容量瓶中，用蒸馏水定容即可。

2.汞掩蔽剂：称取20克汞掩蔽剂固体于一烧杯中，加入40mL蒸馏水中，加浓氨水调节PH值为8.5－9.0。转入250mL分液漏斗，用重金属显色剂进行提取几次，每次10－20mL,弃去显色剂层，直至显色剂绿色不变为止。再用三氯甲烷洗涤三次，每次10mL，使三氯甲烷层变成无色，弃去三氯甲烷层。将净化后的液体用浓盐酸调节PH值至酸性，转入100mL容量瓶中，用蒸馏水定容即可。（滴加时可装入小塑料瓶中）

3.汞助掩剂：称取20克汞助掩剂固体于一烧杯中，加蒸馏水溶解后（温度低时加热助容），转入100mL容量瓶，用蒸馏水定容即可。

4.重金属显色剂：同铅中重金属显色剂。

二、测定方法

(一)联合消化测定铅、砷、铬、镉

1．待测液的制备

取三只干净的100mL三角瓶，标记为1号（作空白）、2号（作标准）、3号（作样品），瓶内各放4-5粒玻璃珠（玻璃珠事先经10％的硝酸浸泡过夜并用自来水、蒸馏水冲洗干净），其中向2号瓶中加入铅标准液2.00mL、砷标准液2.00mL、铬标准液2.00mL、镉标准液2.00mL,向3号瓶中加入土壤样品1.0g，再分别向1号、2号、3号瓶中加入混酸A （高氯酸：硝酸＝1：4，体积比）10mL及浓硫酸2.5mL,（若一次做两个样品可再增加一个三角瓶）。然后将三只三角瓶放于垫有石棉网的电炉上加热至瓶内剩约2.5mL溶液，且溶液呈无色或浅黄色，无气泡产生，瓶内产生大量的白烟时将瓶子取下，冷却。稍冷后用洗瓶沿瓶壁向三只三角瓶中加入蒸馏水约20mL，放在电炉上再次加热，至瓶内刚产生白烟且瓶内溶液剩约2.5mL时，取下三角瓶，冷却。最后用蒸馏水分别将三个瓶子中的溶液全部无损地转移至三个50mL容量瓶，定容至刻度，摇匀后即为测定铅、砷、铬、镉四种重金属的空白、标准和样品待测液。

2．铅、砷、铬、镉的测定

(1)铅的测定

分别吸取定容好的空白、标准及待测液各5.00mL于三个50mL比色管中，各加15mL蒸馏水，摇匀后分别依次加入土壤铅助掩蔽剂1.0mL、土壤铅掩蔽剂2.0mL、土壤铅还原剂1.0mL、土壤铅助色剂2滴、土壤铅指示剂2滴，摇匀（每加完一种，摇匀后再加入下一种药剂）。分别滴加（边加边摇）土壤铅酸碱调节剂至溶液呈黄绿色，再各加入2.0mL土壤铅稳定剂B，摇匀，最后各加入5.0mL显色剂，盖上塞子，用力摇50次，静置5分钟，用吸管吸去上层水液，有机层用定量滤纸过滤于比色皿中，立即于重金属仪器上进行测定。

①拨动滤光片左轮使数值置2，置空白液于光路中，按“比色”健，功能号切换至1，按“调整＋”键，液晶显示100%；按“调整―” 键，使液晶显示100%。

②按“比色” 键，功能号切换至3，将标准液置于光路中，按调整键，使液晶显示值为20.00。

③再将待测液置于光路中，此时显示读数即为土壤中铅(Pb)的含量 (mg/kg)。

(2)砷的测定

分别吸取定容好的空白、标准及待测液各10.00mL于三个砷反应瓶中，各加1滴土壤砷指示剂后用酸碱调节剂A滴（边加边摇动砷反应瓶）至溶液恰好变成微红色，再滴加酸碱调节剂B至无色。然后再分别加入蒸馏水30mL、土壤砷掩蔽剂1.0mL、土壤砷助掩剂5.0mL、酸碱调节剂B 2.0mL（注意，每加完一种试剂后都要摇匀），用砷导气管将砷反应瓶和砷吸收池连接好，并于各吸收池中加入土壤砷吸收液3.0mL，最后往砷反应瓶中加入土壤砷还原剂1.5克（事先称好，装到还原管中），立即塞上反应瓶的瓶塞。若反应太慢，可用手摇动反应瓶，以加速反应。反应十分钟后，将吸收池中的显色溶液于比色皿中，上机进行测定。

①拨动滤光片左轮使数值置1，置空白液于光路中，按“比色”健，功能号切换至1，按“调整＋”键，液晶显示100%；按“调整―” 键，使液晶显示100%。

②按“比色” 键，功能号切换至3，将标准液置于光路中，按调整键，使液晶显示值为20.00。

③再将待测液置于光路中，此时显示读数即为土壤中砷(As)的含量 (mg/kg)。

(3)铬的测定

分别吸取定容好的空白、标准及待测液各5.00mL于三只25mL比色管中，加入土壤铬掩蔽剂5滴、土壤铬指示剂1滴，摇匀后放入沸水中，不加塞煮沸15分钟（若加热过程中溶液褪色，再加入1滴土壤铬指示剂），取下。冷却后加入5滴土壤铬助掩剂，摇匀后小心滴加土壤铬还原剂使溶液刚好褪至无色为止。用蒸馏水定容到10mL刻度处，摇匀备用。分别吸取经处理后备用的空白、标准、待测液2.00mL于三个小反应瓶中，依次加入土壤铬助色剂2滴、土壤铬掩蔽剂3滴、土壤铬显色剂5滴（每滴加一种药品摇匀后再滴加下一种），摇匀，静置10分钟后倒入比色皿，于重金属仪器上进行测定。

①拨动滤光片左轮使数值置2，置空白液于光路中，按“比色”健，功能号切换至1，按“调整＋”键，液晶显示100%；按“调整―” 键，使液晶显示100%。

②按“比色” 键，功能号切换至3，将标准液置于光路中，按调整键，使液晶显示值为20.00。

③再将待测液置于光路中，此时显示读数即为土壤中铬(Cr)的含量 (mg/kg)。

(4)镉的测定

分别吸取定容好的空白、标准及待测液5.00mL于三个50mL比色管中，加入5mL蒸馏水、1.0mL土壤镉酸度调节剂、2.0mL土壤镉掩蔽剂、8.0mL土壤镉助掩剂、再加入10.0mL土壤镉酸度调节剂（每加一种试剂都要摇匀后再加入下一种），摇匀。最后，加入5.0mL重金属显色剂，盖上盖子，用力摇动100次，静置30分钟。再用力摇动80次，静置5分钟。弃去上层水相，有机相用定量滤纸过滤于10mm比色皿中，上机测定。

①拨动滤光片左轮使数值置2，置空白液于光路中，按“比色”健，功能号切换至1，按“调整＋”键，液晶显示100%；按“调整―” 键，使液晶显示100%。

②按“比色” 键，功能号切换至3，将标准液置于光路中，按调整键，使液晶显示值为2.50。

③再将待测液置于光路中，此时显示读数即为土壤中镉(Cd)的含量 (mg/kg)。

(二)土壤中重金属汞的测定

（1）待测液的制备

取三只干净的250mL磨口三角瓶，标记为1号（作空白）、2号（作标准）、3号（作样品），瓶内各放4-5粒玻璃珠（玻璃珠事先经10％的硝酸浸泡过夜并用自来水、蒸馏水冲洗干净）。向2号瓶中加入汞标准液1.00mL、向3号瓶中加入土壤样品1.0g，再分别向1号、2号、3号瓶中加入混酸B（高氯酸：硝酸＝1：9，体积比） 20mL及浓硫酸5mL（作样品）。分别装上吸收装置，往装置中的小反应瓶加水至吸收装置的出口与水面刚好相接，然后转动锥形瓶，以防止局部炭化。最后同时放在电热板上加热（若有的样品在消化过程中变黑或喷射时需将三角瓶取下将吸收瓶中的吸收液换成蒸馏水后再继续加热），至三角瓶中开始冒白烟且溶液变黄时将三角瓶取下，冷却后加蒸馏水约20mL，再放到电炉上加热至沸并保持沸腾1～2分钟后取下，冷却后即为待测液。

（2）显色和测定

于消化好的空白、标准及待测液中各滴加土壤汞指示剂使其变为紫色,再小心滴加土壤汞掩蔽剂使紫色刚好褪去,然后加入氨水12mL，冷却后全部无损地转移到50mL的比色管中（约有40mL）。用氨水小心调节PH值，使PH值在1～2（用PH0.5～5.0的精密试纸检查溶液的酸度，以接近PH1.5时的颜色为宜）。再加入1.0mL土壤汞掩蔽剂，摇匀后开塞放置10分钟，再加入2.0mL土壤汞助掩剂，摇匀，最后加入3.0mL重金属显色剂后用蒸馏水定容到50mL刻度。旋紧比色管塞用力振摇220次，放置20分钟，弃去上层水相，有机相用定量滤纸过滤于10mm比色皿中，上机测定。

①拨动滤光片左轮使数值置2，置空白液于光路中，按“比色”健，功能号切换至1，按“调整＋”键，液晶显示100%；按“调整―” 键，使液晶显示100%。

②按“比色” 键，功能号切换至3，将标准液置于光路中，按调整键，使液晶显示值为0.50。

③再将待测液置于光路中，此时显示读数即为土壤中汞(Hg)的含量 (mg/kg)。