- 使用前重要提示：

- 尊敬的用户您好，欢迎您使用我公司研制生产的TRF-2系列高智能土壤测试系统，在使用前，请先仔细查验仪器各个部位及面板标识的功能，并仔细阅读说明书。请仔细保管好本说明书，将其作为产品的一部分。

- TRF-2系列土壤测试系统全功能平面图

1：一号键盘以及显示屏   2：二号键盘以及显示屏  3：打印机

4：红光标志  5：温度传感器插座  6：水分传感器插座

7：蓝光标志  8：RS232数据口  9：GPS天线插座  10：PH/盐量

11：锂电源开关  12：电源开关  13：电源插座

- 一、TRF系列高智能土壤测试仪功能特点：（根据不同型号）

- 1、全数字化线路、仪器及附件一体化设计，中文菜单显示操作。

- 2、具有车载电源功能。

- 3、内置式锂电充电电池。

- 4、可测土壤中及化肥中有效氮、速效磷、有效钾、有机质、pH值、盐分和有机肥中全氮、全磷、全钾等。土壤水分、温度、GPS卫星定位数据。

- 5、可对60种大田作物、果树、蔬菜的目标产量进行计算推荐施肥量。

- 二、TRF系列高智能土壤测试仪主要技术指标：

- （一）养分测量技术参数：

- 1、稳定性：A值（吸光度）三分钟内飘移小于0.003

- 2、重复性：A值（吸光度）小于0.005

- 3、线性误差：小于3.0%

- 4、灵敏度：红光≥4.5×10-5；蓝光≥3.17×10-3

- 5、波长范围：红光620±4nm；蓝光440±4nm

- 6、抗震性：合格 (注:上述技术参数均高于国家标准)

- （二）pH值（酸碱度）测量技术参数：

1、测试范围：1～14

2、误差：±0.1

- （三）盐量（电导）测量技术参数：

1、测试范围：0.01%～1.00%

2、相对误差：±5%

（四）水分测试技术参数：

1、测量参数：土壤容积含水率

2、单位：%( m3/m3)

3、量程：0～100%

- 温度测试部分：

1、温度测试范围：-60--99℃

2、 温度测试精度：±1℃

（六）本仪器所用电源：

1、交流市电：180V～240V、50赫兹

2、车载电源

3、直流充电电池电源

- 三、土壤样品采集方法：

- （一）大田土壤样品采集方法：

- 一般要求采集耕作层的平均混合土样。每一个样品要代表相同性质、一定面积的土壤情况，采集时，至少要在同一地形单元和同一土壤变种上选点。选点的原则按地块形状而定，“S”形布点采样能够较好地克服耕作、施肥等农艺措施所造成的误差，故一般被采用。但在地形变化小、地力较均匀、采样单元面积小的情况下，也可采用梅花形布点取样。大田土样在采集时，相同的土壤类型，按上、中、下肥力等级分别取样。取样深度，一般以耕作层为表层(O-15cm)，由犁底到50cm作为底土层，对于长期试验取样深度， 可以增至50～100cm。采样时必须注意，采样点的分布要尽量均匀，从总体上控制整个采样区，避免在堆过肥料的地方和田埂、沟边及特殊地形部位采样。总之，各点采集的土样，深度要一致，上下大体要一致。

- 采样点确定后，用干净的土铲将田地表面的植物残体除去，然后用土铲垂直地将土壤切开，在垂直面上取土，或用土钻直接取土。对于水田土样的采集，则用有刻度的管形取土器。各采样点按层次分别取等量样品，然后按层次分别充分混合均匀，即为该田块的混合样品。各点取样量根据总的混合样品决定，每个混合土样以取1kg左右为宜，如果采集的样品数量太多，可用四分法将多余的土壤弃去。方法是将采集的土壤样品放在盘子里或塑料布上，弄碎、混匀、铺成四方形，划对角线将土样分成四分，把对角两份分别合并成一份，保留一份，弃去一份。如果所得的样品仍然很多，可再用四分法处理，直到所需数量为止。采集的样品放入样品袋，用铅笔写好标签内外各具一张，注明采样地点、日期、采集深度、土壤名称、编号及采样人等，同时做好采样记录。

- （二）果园土壤的取样方法：

- 在一个果园采取土样时，应根据不同目的，取多点“同质”的样品，加以混合，使之成为“混合样品”。果园取样除了要考虑土壤肥力本身的不均匀性外，还要考虑距根群的不同部位、与施肥沟的距离、土壤的层次以及其他自然或人为因素所造成的差异。同时，要按不同的研究目的确定土壤取样的位置。例如，要研究施肥在土壤中的变化，应在施肥沟取样；要研究果树根系对养分的吸收，应在根际附近取样；要研究养分移动的速度，应在根际土壤及距根不同距离处取样。要想全面了解果园土壤的养分状况，取一个混合样是不够的，如果果树或行间作物施肥量不同，或者采用的是局部施肥，那么，施肥不同的小范围土壤上，应分别采取混合样品。

- 首先，把整个果园面积分成若干“同质”的单元，“同质”的界限是主观的。在广泛施肥的今天，同一土壤类型上，土壤肥力有很大的差异，要根据研究目的的不同，分别采取各“同质”单元的混合样品。对于划好小区的地段，可采用“之”字形路线取样，用土钻或筒形取样器打洞。果树是单株作物，取样时，取土点应选在根系分布范围的中心部分。特别要注意每个混合样都要分别将各点每层土壤等量的混合。取好的样品处理、包装、送样及保存都与大田取土一样。

- 有足够的取样点才能使混合样品的误差降至最小。一般在面积不太大的果园，可以打5～25个孔，分别在这些孔的不同层次取等体积的样品。面积越大，则取样点相应增多。取样的深度按根系分布深度而定，每层都取，方法同大田取土，土层深厚的最少要取到l50cm。

- 四、土壤中养分含量的快速测试（第I部分，大屏幕显示部分）：

- （一）土壤中养分含量的测试

- 1、土壤中氮、磷、钾的待测液制备步骤：

（１） 取1平勺土样（4克）放入写有土样的塑料瓶中，用注射器加水２０毫升。

（２） 测氮、钾加1少量1号粉（１g左右）盖上瓶盖，摇动10分钟，过滤。

（３） 测磷加1少量2号粉（１g左右）盖上瓶盖，摇动20分钟，过滤。注意（如果被测的土层属于酸性土壤就不加2号粉，需向瓶内滴入10滴3号试剂）。用滤纸叠成漏斗状插在过滤液瓶瓶口中，将摇完的土样水液倒在滤纸上，一会儿即得到澄清后的过滤液（被测液）。

2、土壤中铵态氮测定方法：（红光）

（1）空白液：用一只干净的塑料吸管向一只空的比色皿内加水至三分之二位置,作为空白液。

（2）标准液：用干净的塑料吸管向另一只空的比色皿中滴入18滴水，再从箱中找到“氮标准液”，滴入2滴标液，然后摇匀，作为氮的标准液。此标准液浓度为20mg/kg（20ppm）。

（3）待测液：用塑料吸管吸取20滴氮过滤液放入另一只空的比色皿中，为被测液。

（4）向装有标准液、被测液比色皿内分别加入2滴氮1号试剂，摇匀，再加入2滴氮2号试剂，摇匀。停放10分钟，再各滴入15滴水，上仪器进行测定。

3、土壤中速效磷测定方法：（红光）

（1） 空白液：用一只干净的塑料吸管向一只空的比色皿内加水至三分之二位置,作为空白液。

（2）标准液：用干净的塑料吸管向另一只空的比色皿中滴入18滴水，再从箱中找到“磷标准液”，滴入2滴标液，然后摇匀，作为磷的标准液。此标准液浓度为20mg/kg（20ppm）。

（3）待测液：用塑料吸管吸取16滴水、4滴磷过滤液放入另一只空的比色皿中摇匀，为被测液。

（4）向装有标准液、被测液比色皿内分别滴入15滴水再各加入2滴磷1号试剂和1滴磷2号试剂，摇匀，再加入摇匀，立即上仪器进行测定。

4、土壤中速效钾测定方法：（蓝光）

（1）空白液：用一只干净的塑料吸管向一只空的比色皿内加水至三分之二位置,作为空白液。

（2）标准液：用干净的塑料吸管向另一只空的比色皿中滴入18滴水，再从箱中找到“钾标准液”，滴入2滴标液，然后摇匀，作为钾的标准液。此标准液浓度为100mg/kg（100ppm）。

（3）待测液：用塑料吸管吸取20滴钾过滤液放入另一只空的比色皿中，为被测液。

（4）向装有标准液、被测液比色皿内分别加入2滴钾1号试剂，摇匀，再加入2滴钾2号试剂，摇匀。再各滴入15滴水，上仪器进行测定。

五、土壤中PH值的测定（第I部分，大屏幕显示部分）：

（1）测定意义：

土壤酸碱度是土壤重要的基本性质之一，是土壤形成和熟化培肥过程的一个指标。在土壤中，它参与许多化学反应，对许多土壤性质产生影响。微生物活动、有机质的合成与分解、土壤保持养分的能力以及土壤发生过程中元素的迁移等，都与土壤PH有关。各种植物都有其适宜的PH范围，超过这个范围生长即受阻。因此，土壤PH值测定的意义不仅限于了解土壤酸碱度本身，而且可根据PH值判断或推测许多其它土壤性质。

（2）土壤酸碱度等级的划分:

在土壤学中，根据我国土壤地带性分布规律，将土壤的酸碱度分为五级在实际应用上较为合适。强酸性（PH<5.0）、酸性（PH5.0～6.5）、中性（PH6.5～7.5）、碱性（PH7.5～8.5）和强碱性（PH>8.5）。

（3）土壤的酸碱度测定方法:
（方法一）目视比色法：

取3平勺土放入土样瓶中，加自来水至刻度线（20ml），摇动五分钟后过滤，用塑料吸管吸取20滴滤液放入玻璃试管中，再向试管中加入PH试剂2滴，摇匀后用眼睛观察颜色。若测出的结果呈绿色，无论是深绿还是浅绿均为中性、若出现近红色则为酸性、若出现蓝色为碱性。

（方法二）电极法：

（1）标准液的配制：

①PH4.01标准缓冲液：用无二氧化碳蒸馏水将PH4.01的试剂溶解，并定容至250毫升的容量瓶中        即为PH4.01标准缓冲液。

②PH9.18标准缓冲液：用无二氧化碳蒸馏水将PH9.18的试剂溶解，并定容至250毫升的容量瓶中即为PH9.18标准缓冲液。

（2）土壤PH值待测液的制备：

称取通过2毫米筛孔的风干土样10克于土样瓶中，加入50毫升无二氧化碳蒸馏水，用玻璃棒剧烈搅动或摇动1～2分钟，静置30分钟，然后用仪器测定。

（3）测定方法步骤：仪器测定方法步骤请看仪器屏显汉字提示。

- 土壤中有机质的方法（第I部分，大屏幕显示部分）:将测磷浸提滤液倒入小试管中少许,与说明书上5个标准色标比较即可得出土样有机质的含量。5个标准试管分别代表4.0%、3.0%、2.0%、1.0%、0.5%。

七、土壤中盐份的测定方法（第I部分，大屏幕显示部分）：

（1）测定意义：

作为一项重要的土地资源，全世界盐渍土面积为9.5438亿公顷。我国盐渍土总面积为9913万公顷，而在农区的耕地中，不下一亿亩的盐渍土仍是导致大面积中低产的主要原因。因此，合理利用改良和开发盐渍土地资源的潜力，在国民经济的持续发展中，有极其重要的意义。

（2）土壤含盐量测定方法

A、待测液的制备：称取通过2mm筛孔的风干土样10.0克放入100毫升的三角瓶中，加入50毫升无二氧化碳的水，在震荡机上（或用手剧烈）震荡3分钟、过滤，即为待测液。

B、标准母液的配制：

| 土壤类型 | Na2SO4(g) | NaCL(g) | NaHCO3(g) | 定容体积（ml） | 浓度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸盐土 | 15.163 | 1.249 | 3.588 | 1000 | 2.0 |
| 氯化物土 | 1.723 | 14.199 | 4.078 | 1000 | 2.0 |
| 重碳酸盐土 | 2.584 | 2.130 | 15.286 | 1000 | 2.0 |

（1）0.5%的标准工作液制备：吸取上表中标准母液25ml于100ml的容量瓶中用蒸馏水定容。          
（2）0.05%标准工作液制备：吸取上表中标准母液2.5ml于100ml的容量瓶中，用蒸馏水定容。

- 上仪器测定：仪器测定方法步骤请看仪器屏显汉字提示。

八、土壤水分、温度、GPS的测试（第II部分，小屏幕显示部分）：

- （1）  开机测试。

- 将水分传感器、温度传感器、GPS外接天线，牢固地连接在仪器相应插座上，确认连接部位接触紧密。然后打开电源开关。

仪器显示如下：

START… PLEAS KEY-PRESS

按下测试键

SXX.XX% T XX℃ WXXXX JXXXXX HXXXX

S为土壤水分，T为温度，W为纬度，J为经度，H为海拔。

请注意：水分传感器的稳定时间约为3-5秒钟。温度稳定时间则视当前温度和仪器原来所处环境温度的温差决定，温差越少，则所需时间越少，一般为2分钟左右，才能稳定下来。

GPS的数据稳定时间，决定于测试时所处地理位置的GPS卫星信号强度，如果信号强度好，基本在1分钟左右即可稳定。海拔为参考数据。

- 数据的存储。

- 待所有数据稳定后，按下确定键，即可将当前数据存贮在仪器芯片中。

- 自动测试。

- 用数据线将仪器与计算机连接，打开电源，用随机的数据上传和软件设置测试时间间隔。仪器开机准备测试时，按下自动键，仪器开始自动测试状态。 软件使用请详见《计算机上位机软件的使用》介绍。

（4）计算机上位机软件的使用：首先将随机配备的光盘中的软件文件全部复制在计算机硬盘中，随后用数据线将仪器与计算机端口连接，然后打开仪器电源开关。

（A）建立通讯：双软件中的《reco.exe》文件，启动软件。点击《设置》，分别设置端口和自动采集时间间隔，并可校对时间、读取时间。然后点击《连机》，如果仪器与计算机通讯成功，则进入连机状态，可以进行下一步操作。

（B）数据上传：点击《新记录数》，则会显示当前有多少条没有读取的数据，如果有未读数据，则点击《采集》，将数据采集到软件数据库中，再点击《导出数据》，显示出数据库中所有数据，可以进行查询，如想将当前数据保存，则点击《导出Excel》,选择存储路径，将当前数据保存。

- 确认保存成功后，点击《清楚库中记录》，删除数据库中的数据，以免与下次测试数据混淆。结束后，点击《退出》，关闭软件和仪器电源。

九、锂电源的使用：

- 充电：关闭仪器电源开关，将仪器电源一端接通220V交流电，另一端接在仪器电源插孔中，然后按下《锂电源》开关将其点亮，即可开始充电，一小时后可充满，拔下仪器电源，关闭《锂电源》开关，完成充电。

- 锂电源使用：断开仪器电源，按下《锂电源》开关将其点亮，打开仪器电源开关，即可使用锂电池供电。

注意：仪器在使用220V交流电的情况下，尽量避免给锂电池充电，以延长锂电池的寿命和保持性能。