简   介

北京盟创伟业科技有限公司主要从事土壤、农产品安全检测、农业环境监测设备的原理、技术应用、产品销售等工作。用户涵盖全国的农业、林业、水利水电、气候监测、畜牧、植物保护等领域。本公司将以优质的产品和最完善的售后服务来真诚与各界朋友开展广泛的合作，共同创造一个美好的未来！

检测标准：依据国家标准方法（GB/T5009.199-2003）以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界环境保护局EPA参照摄入量等要求来设计。采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测。

适用范围：该仪器可广泛应用于各级政府蔬菜检测中心、集贸市场、超市、环保、工商、蔬菜种植基地、宾馆酒店、食堂等单位对果蔬菜中农药残留的快速测定。

（一）目前我国蔬菜中主要有三类农药残留：

一是有机磷农药。作为神经毒物，会引起神经功能紊乱、震颤、精神错乱、语言失常等症状。二是拟除虫菊酯类农药。毒性一般较大，有蓄积性，中毒表现症状为神经系统症状和皮肤刺激症状。三是六六六、滴滴涕等有机氯农药。有机氯农药随食物等途径进入人体后，主要蓄积于脂肪组织中，其次为肝、肾、脾、脑中，血液中最低。有机氯农药还发现于人乳中。母体中的有机氯农药不仅可以从乳汁中排出，而且可以通过胎盘进入胎儿体内，引起下一代发生病变。

（二）仪器功能特点：

1、240×128点阵大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作，操作操作简单（不需专业培训和专业知识也可熟练掌握）。1～5或1～10个样品测试可以随意设定，既可少数量测试也可大批量集中测试。

2、采用全数字化线路、单片机智能控制，内设电脑数控记时功能（测试相对记时相差小于0.5秒）、全自动计算功能、应用对照储存功能、自动打印功能、测试样品数量选择。

3、测试数据自动保存，使用者可以随时查看测试的历史数据。

4、配备专用计算机上位机软件，具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计处理、评价功能。配备专用样品前处理设备和一次性试剂盒

5、检测速度3分钟，可通过互连网或局域网发送数据及报告实现数据共享。

6、可与计算机连接也可单机使用（我单位提供微机视窗软件）。

7、灵敏度高，对甲胺磷、敌敌畏等农药的最低检出优于国家标准要求。

8、信号采集部分采用德国进口哈瑞斯公司原装晶体，灵敏度相对于国产元件提高四倍。工作稳定，寿命长，可达十万小时级别。

9、全固态光源，光源寿命长达数万小时。

10、暗盒部分采用阵列式并联布阵电路，无机械运动部件，抗干扰，抗振动，性能稳定可靠。

11、试剂盒显色，样品和时间用量少，防止二次污染。

12、自动保存打印测量数据、检测时间和日期，并可翻页查看，操作简便。

13、带有USB国际标准接口，数据可即时传送到计算机或自动打印自由切换。

14、监控网络信息功能强大，包括测量数据系统和监控管理系统，实施数据收集、统计、查询、交换和打印等功能。可有效实施远程监控管理。

15、提供完备的附件配置，采用美观、耐用的铝合金包装箱，

方便用户于固定实验室或移动实验室的操作。

16、可以同时使用乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂，与国家标准和农业部颁标准相符合。

（三）仪器主要技术参数：

1、测定下限：0.1-3.0mg/kg     抑 制 率：0-100%

测量精度：5% 透射比准确度≤2.0% 透射比重复性≤0.5%

2、灵敏度：重铬酸钾溶液≥3.17×10-3(A/ug.ml) 
3、稳定性:无需预热，光电流3分钟内漂移引起的透射比（T）值变化不超过1.0%（或吸光度（A）值0.005）。
4、线性误差：≤3%

5、吸光度值范围：0.0500—3.100

6、重复性误差：吸光度（A）≤0.005

7、电压：220V±10%

8、使用环境： A、温 度：5℃～45℃ B、湿 度：≤85%

9、透射比准确度：<3.0%

10、透射比重复性：≤1.0%

11、光电流漂移：≤1.0%/3min

12、抑制率误差值：≤5%

13、抑制率重复性：≤5% 
14、波长：410±1ｎｍ 
15、检测时间设定：0-9min 
16、机内数据保存量：5000组 
17、检测通道：1～10个 
18、外形尺寸：428×290×85（ｍｍ） 
19、工作电压：220v±10％/50HZ

（四）试剂配制：

1、提取液：将缓冲液试剂袋中的试剂倒出，溶于 510ml 蒸馏水中，溶解、混匀即可。

2、底物：向标有“底物”的试剂瓶中加入 3.1 ml 蒸馏水，溶解、混匀即可。0-5℃环境下保存。

3、显色剂：向标有“显色剂”的试剂瓶中加入 32 ml  提取液，溶解、混匀即可。

4、酶试剂：向标有“酶”的试剂瓶中加入 3.1 ml提取液，

溶解、混匀即可。0-5℃环境下保存。平常要在0-5℃环境条

件下保存（在家用冰箱存放蔬菜的保鲜格中保存），切勿冷

冻至结冰!!!

（注）使用前请摇晃均匀。使用时用一瓶取一瓶，用完再取

用新的，要防止其它物质的污染，以免溶液中毒失效，未用

完的试剂可放在清洗干净的反应瓶中0-5℃环境条件下保存。

反应瓶可用去污粉刷洗→自来水冲洗→蒸馏水冲洗干净，不

要用酸性洗液清洗，也不建议用洗洁精清洗，去污粉可在一

般的日杂商店或医药化学试剂商店买到。

5、防止试剂被污染的有效方法。

（1） 器具专用原则：所有用于转移试剂或样品的器具都要

专用并帖上标记，以免混用而造成交叉污染。

- 试剂“只出不进”原则：每次测试时，从试剂瓶中吸

- 出（抽取）的试剂不管是否使用，只要吸出来了，即便用不

- 上或用不了造成浪费也不要打回去。否则，容易污染整瓶试

- 剂造成更大损失，甚至影响以后所有的测试，产生错误的测

- 试数据。

- 容器清洗原则：所附各种容器、工具在使用前用自来水洗五遍，再用蒸馏水冲2遍，烘干后再使用。

（五）农残测试操作

1、样品提取：取 1 g果蔬样品（叶菜剪成宽度为1厘米左右的菜样，块根菜取横截面样品）放入小烧杯中，加入5ml缓冲液， 振荡提取1-2分钟后用滤纸过滤，澄清的过滤液即为待测液。

2、对照测试：取缓冲液2.5ml，酶0.1ml，加入专用反应管中，混匀静置10或者20分钟（秒表计时），再加入显色剂 0.1ml，底物 0.1ml 。摇匀后立即转移到比色皿中，及时放入仪器，按仪器屏显幕显示进行测试。

3、样品测试：取待测液2.5ml，酶0.1ml，加入专用反应管中，混匀静置10或者20分钟（秒表计时）后，加入显色剂 0.1ml，底物0.1ml 。摇匀后立即转移到比色皿中，及时放入仪器，按仪器屏幕显示进行测试。

（六）仪器操作：

接上主机电源(9v/1000mA)和打印机电源(5v/2A)，请注意区分，避免安装电源错误，影响使用。打开电源开关，屏幕显示：

请 选 择

按测试键进行检测工作

按查看键查看以前的记录

××××年××月××日××时××分× 秒

按测试键显示：

原来对照液A值是：

×.×××

保留现在的A值   按返回键

重新检测A值     按删除键

按删除键显示：

请放入对照液后  按检测键

通道 1   A=0.000

状态：准备就绪    时间记录：180秒

按测试键显示：

测试中 ...        请稍后

通道 1   A=×.×××

状态：正在测试    时间记录：×××秒

对照液检测完毕自动显示

对照液检测完毕

A=×.×××

请按【存储】键进行数据保存

存储后，按返回键，在行进行测试。

如果是从新开机，按测试键显示

原来对照液A值是：

×.×××

保留现在的A值   按返回键

重新检测A值     按删除键

按返回键显示

请按[上下]键选择样品数量

选择的样品数量：01

选择完成后按[测试]键

按测试键显示：

放入样品01到通道01  按[检测键]

通道1  A=0.000   通道2  A=0.000

通道3  A=0.000   通道4  A=0.000

通道5  A=0.000   通道6  A=0.000

通道7  A=0.000   通道8  A=0.000

通道9  A=0.000  通道10  A=0.000

样品依次放入仪器并按测试键后显示：

正在测试 ...            请稍候

通道1  A=×.××× 通道2  A=×.×××

通道3  A=×.××× 通道4  A=×.×××

通道5  A=×.××× 通道6  A=×.×××

通道7  A=×.××× 通道8  A=×.×××

通道9  A=×.×××通道10  A=×.×××

样品全部检测完毕自动显示：

样品检测完毕   抑制率 %

样品1  ××.××  样品2  ××.××

样品3  ××.××  样品4  ××.××

样品5  ××.××  样品6  ××.××

样品7  ××.××  样品8  ××.××

样品9  ××.×× 样品10  ××.××

请按键： [存储]  [打印]  [返回]

按存储键后显示

样品检测完毕   抑制率 %

本页已保存！

样品1  ××.××  样品2  ××.××

样品3  ××.××  样品4  ××.××

样品5  ××.××  样品6  ××.××

样品7  ××.××  样品8  ××.××

样品9  ××.×× 样品10  ××.××

请按键： [存储]  [打印]  [返回]

如果想查询测试结果，按查询键，按上、下键可以翻页查 看测试记录，按打印键可以打印当页数据。如果要继续测试则按返回键。

（七）测试结果判断:

1、测试结果以酶的抑制率（%）来表示。

2、测试结果的判读：若测试样品的显示结果等于或超过50%，

则表明被测样品的农药残留毒性可能超过安全的界定标准，

建议复检两次以上或通过气相色谱等仪器分析法进一步确认。

（八）计算机上位机软件的使用：

首先将随机配备的光盘中的软件文件全部复制在计算机硬盘中，然后打开仪器电源开关。

1、安装《USB驱动》程序：双击《USB》文件夹，然后双击《HL-340.EXE》，安装USB驱动程序。然后用随机配备的数据线与仪器主机连接，按照屏幕显示提示完成安装。

2、建立通讯：双击打开《农残仪上位机软件》软件包，点击《上位机软件.EXE》，启动软件。点击《设置》，设置端口，并校对时间、读取时间。然后点击《连机》，如果仪器与计算机通讯成功，则进入连机状态，可以进行下一步操作。

3、数据上传：点击《新记录数》，则会显示当前有多少条没有读取的数据，如果有未读数据，则点击《采集》，将数据采集到软件数据库中，再点击《导出数据》，显示出数据库中所有数据，可以进行查询，如想将当前数据保存，则点击《导出Excel》,选择存储路径，将当前数据保存。确认保存成功后，点击《清除库中记录》，删除数据库中的数据，以免与下次测试数据混淆。结束后，点击《退出》，关闭软件和仪器电源。