农药残留速测试剂盒使用说明书

一、产品名称：

“农创”牌农药残留速测试剂盒

- 产品规格：

500份/盒（胆碱酯酶17瓶、底物17瓶、显色剂5瓶、缓冲溶液试剂10包）

三、使用方法：

“农创”牌农药残留速测试剂盒使用方法依据国家标准GB/T 5009.199-2003，结合本产品特点，具体如下：

1、提前打开农残速测仪稳定设备；提前打开恒温设备，调整温度至37℃。

2、取缓冲溶液试剂1袋，用500mL纯水溶解混匀，阴凉处保存，长时间放置后可能有絮状物产生，过滤后不影响使用。

3、在胆碱酯酶瓶中加入缓冲溶液3.0mL、底物瓶中加入纯水3.0mL、显色剂瓶中加入缓冲溶液10.0mL，轻摇溶解。注意不要剧烈振摇胆碱酯酶液。

4、样品不可用水冲洗，应擦去表面泥土等杂物后取样。为了保证取样具有代表性，叶菜一般取来自不同植株叶片的叶尖部样品；果菜从不同个体的表皮处取样。

5、称取切碎或剪碎至1cm左右见方的样品2.0g于小烧杯或其他小容器中，加入10mL缓冲溶液，振摇2~3分钟，直接过滤后取滤液或倒入试管中静置3分钟取清液即为样品提取液。

6、在一支干净的小试管内分别加入2.5mL样品提取液，100μL显色剂，100μL酶，于37℃恒温设备中反应15分钟后加入100μL底物，迅速倒入比色皿，用农残速测仪进行测定。

7、对照测试用2.5mL缓冲溶液代替样品提取液，其他操作同步骤6，与样品测定的先后顺序应参照农残速测仪要求。

8、抑制率大于50%时检测结果为阳性，对于阳性样品要有2个以上的重复测试。

- 注意事项：

1、溶解、配制试剂时应注意溶解完全，切勿损失试剂粉末。

2、检测单位应保证有较高的检测环境温度和37℃恒温设备进行使用方法中步骤6的反应操作，室温过低和无37℃恒温设备可能导致对照△A＜0.3。

3、在使用冷藏、冷冻保存的液体试剂前，务必使试剂缓慢融化、恢复至室温，否则可能导致对照△A＜0.3。

4、对照△A应＞0.3，最佳范围为0.4~0.8，如对照△A过高，在排除温度及其他因素的不利影响之后，按本说明书背面的《“泰扬”牌农药残留速测试剂盒胆碱酯酶对照△A稀释公式》进行调整即可正常使用。

5、对国标GB/T 5009.199-2003中15.1规定的样品务必使用整株浸提法，对未使用该法而产生的阳性结果应慎重复查。

- 保存条件及保质期：

1、农药残留速测试剂盒溶解使用前应整体冷冻保存，保质期为1年；冷藏保存时间为6个月。

2、胆碱酯酶溶解后可短期冷藏保存，保质期为7天；也可冷冻保存，保质期为1个月，但反复冻融不可超过3次。

3、底物和显色剂溶解后需冷藏保存，保质期1个月；也可冷冻长期保存，保质期1年。

4、以上保质期均以对照△A不得小于0.3为判断依据。

农药残留速测试剂盒胆碱酯酶对照△A稀释公式

添加缓冲液体积=剩余酶液体积×已测定对照ΔA调整后对照ΔA−1

使用说明及建议：

1、建议对照△A的测定及调整应在检测单位具备有较高的检测环境温度和37℃恒温设备的条件下进行。

2、建议当已测定对照△A＞0.8时使用本公式调整对照△A至0.4~0.8之间；或遵守贵检测单位关于对照△A之规定自行调整。注意该瓶酶液稀释后使用及保存时间越长，调整后对照△A应越大，例如：1天内使用完，应调整对照△A至0.4~0.6；7天内使用完，应调整对照△A至0.6~0.8。

示例：一瓶新配置的酶液经2次对照△A测量后得知，已测定对照△A＝1.05，调整后对照△A＝0.65，剩余酶液体积=3.0mL－0.1mL×2＝2.8mL，则添加缓冲液体积＝2.8mL×(1.05/0.65－1)＝1.72mL。故应往剩余2.8mL的酶液瓶中继续添加1.72mL缓冲液，混匀后即可正常使用。

3、建议当已测定对照△A在0.4~0.8之间时，无需调整对照△A，可直接使用本试剂盒；或遵守贵检测单位关于对照△A之规定自行调整。

4、建议当已测定对照△A在0.3~0.4之间时尽快使用本试剂盒，同时冷冻保存未使用完的胆碱酯酶液。

5、当排除温度、检测设备等其他因素之后，已测定对照△A仍然＜0.3，则应停止使用该瓶胆碱酯酶，重新配制一瓶胆碱酯酶液后，尝试再次测定对照△A；或立即致电本公司售后更换最新的胆碱酯酶粉，通常情况下仅更换胆碱酯酶粉即可继续正常使用本试剂盒。