北京盟创伟业科技有限公司是一家研制、开发、销售农林仪器的科技型企业。本公司多年来从事土壤、农产品安全检测、农业环境监测设备的原理、技术应用、产品开发等基础性工作。研制的TRF系列土壤化肥测试仪、MC-T系列农药残留测试仪、SU-L系列土壤水分测试仪、MC-T系列土壤墒情与旱情监控系统、SU系列土壤环境测试及分析评估系统、SL系列高智能土壤硬度、紧实度测试仪等，经多年在农业、林业、水利水电、气候监测、畜牧、植物保护等领域的研究、生产、教学等行业广泛使用，获得广大用户一致好评。联系高校和电子研发机构，在土壤水分、成分测试技术开发。

尊敬的用户，欢迎您使用我公司的测试仪器。为了您能够正确使用本设备，请您在使用前务必详细阅读产品外观和操作使用说明。

土壤化肥速测仪TRF-1系列操作使用说明

仪器俯视平面一览图：

- 打印机     2、液晶屏     3、数字键盘     4、电源灯

- （D确定键、H移动键 、R返回键 、Y翻页键）

- 电源插口   7、电源开关   8、PH/盐分电极插座

- 锂电源开关 10、蓝光通道  11、红光通道    12、按钮

- 打印机指示灯

土壤测试仪主要性能指标：

一、测量项目：

- (1) 可检测土壤、植株、化学肥料、生物肥料等样品中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量。

（2）可测PH值（酸碱度）。

（3）可测土壤盐量。

二、技术指标：

（1）稳 定 性：A值（吸光度）三分钟内飘移小于0.003

（2）重 复 性：A值（吸光度）小于0.005

（3）灵 敏 度：红光≥4.5×10-5，蓝光≥3.17×10-3，

（4）线性误差：小于3.0%

（5）抗 震 性：合格

（注：上述技术指标均高于国家标准）

三、PH值（酸碱度）测量技术指标：

（1）测试范围：1～14            （2）误    差：±0.1

四、盐量（电导）测量技术指标：

（1）测试范围：0.01%～1.00%     （2）相对误差：±5%

五、本仪器所用电源：

- (1) 交流市电：180V～240V、50赫兹

(2) 直 流 电：18V、5W（本仪器自带）

(3) 可接汽车点烟器电源、太阳能电源或者任意7.5V~35V直流电源

TRF-1系列操作流程及屏幕显示示意图

本仪器无需预热开机可直接使用

按选择键或确认键

养分

盐量

PH值

插电源打开开关

开机3秒钟后自动变为

一、测试养分操作流程及屏幕显示示意图：

按选择键，箭头可循                         按选择键，箭头可循环移

按选择键或确认键

氮     有机质

磷

钾

对准空白液

T＝××××

稳定后按确认键

环移动，至所需测试                         动至所需测试项目后按确

项目后按D确认键                           认键D

（屏显一）                                  （屏显二）

对准标准液

A＝××××

稳定后按确认键

选择标准液含量

2   8  40  100

4   20 60  125

按选择键或确认键

稳定后按确认键

（屏显三）                                  （屏显四）

（注：如需配方请按H键

对准被测液 1

□＝××××

按选择键或打印键

打 印…请按D键

配 方…请按H键

按选择键，箭头可循

环移动至所须标准液

浓度数值后按确认键                          如直接打印请按打印键）

（屏显五）                                  （屏显六）

- 二、测土配方施肥仪器显示屏操作步骤：（接屏显六操作）

N1=XX

N2=XX

N3=XX

N4=XX

施肥计算按D键

否则按H键

按D键显示测出的N、P、K含量

（屏显七）                                                       （屏显八）

出现农作物的品种                          按选择键，箭头可循环移

按选择键或确认键

水稻、玉米、苹果、辣椒、等等

输入计划亩产量

输入调整系数为（1）

按确认键

出现每亩需要施肥纯氮 磷 钾 多少kg

按确认键

选择所需要添加的元素

稳定后按确认键

（屏显十一）                                  （屏显十二）

输入化肥含量XX %

输入化肥利用率XX %

需要元素每亩多少kg

按确定键

按确定键                                      按确定键

（屏显五）                                  （屏显六）

（ 屏显十三）	屏显十四）

三、测试盐量操作流程及屏幕显示示意图：

按选择键，箭头可循

插入0.5%标液

浓度：××××%

稳定后按确认键

插入0.05%标液

浓度：××××%

稳定后按确认键

环移动，至盐量测试

项目后按确认键                                   按确认键

（屏显一）                                  （屏显二）

插入被测液 1

浓度＝××××%

按选择键或打印键

打 印…请按打印

复 位…按复位键

按确认键                             如直接打印请按打印键

（屏显三）                                  （屏显四）

四、测试PH值（酸碱度）操作流程及屏幕显示示意图：

按选择键，箭头可循

插入4.00标液

PH：××××

稳定后按确认键

插入9.18标液

PH：××××

稳定后按确认键

环移动，至PH值测

试项目后按确认键                                  按确认键

（屏显一）                                  （屏显二）

插入被测液 1

PH＝××××

按选择键或确认键

打印……请按打印

复位……按复位键

按确认键                               如直接打印请按打印键

（屏显三）                                  （屏显四）

本仪器测试所用水应为蒸馏水，请勿用自来水或井水代替。

养 分 测 试 (操作步骤)

备注：以下文字中的“水”如无特殊说明即指蒸馏水，操作中要随时盖上暗盒盖）

一、土壤耕层土样的采集、制备和储存

土壤样品的采集是决定分析结果能否正确反映土壤特性的重要环节。必须选择在有代表性的地点采集恰当的土壤样品，不同的分析目的，采集样品的方法也不同。这里只介绍耕层土壤混合样品的采集方法（图1）。为研究耕作层中养分供应情况，只需取耕层0～20cm左右的土壤。对作物根系较深的如小麦地土壤，可适当增加采样深度。采样点的多少可根据土地面积而定，面积较小地块通常要采5个点以上，面积较大的地块（如10亩以上）可采20个点以上。取样点分布采用蛇形或对角线，土样混合一起，四分法筛选，最后保留250克左右，作为化验用的土样。

（图1）取土样点方式                                         （图2）

二、土壤中养分含量的测试

1、土壤中氮、磷、钾的待测液制备步骤：

- 取1平勺土样（4克）放入写有土样的塑料瓶中，用注射器加蒸馏水２０毫升。

- 在第（1）步的基础上测氮、（或者测钾）需要加少量1号粉（１g左右）盖上瓶盖，摇动10分钟，用滤纸叠成漏斗状插在过滤液瓶瓶口中，将摇完的土样水液倒在滤纸上（图2），即得到澄清后的氮、（或钾）过滤液（被测液）。

- 在第（1）步的基础上测磷加少量2号粉（１g左右）盖上瓶盖，摇动20分钟，过滤。注意（如果被测的土层属于酸性土壤就不加2号粉，需向瓶内滴入10滴3号试剂）。用滤纸叠成漏斗状插在过滤液瓶瓶口中，将摇完的土样水液倒在滤纸上（图2），即得到澄清后的磷过滤液（被测液）。

2、土壤中铵态氮测定方法：（红光）

（1）空白液：用一只干净的塑料吸管向一只空的比色皿内加水至三分之二位置,作为空白液。

（2）标准液：用干净的塑料吸管向另一只空的比色皿中滴入18滴水，再从箱中找到“氮标准液”，滴入2滴标液，然后摇匀，作为氮的标准液。此标准液浓度为20mg/kg（20ppm）。

（3）待测液：用塑料吸管吸取20滴氮过滤液放入另一只空的比色皿中，为被测液。

（4）向装有标准液、被测液比色皿内分别加入2滴氮1号试剂，摇匀，再加入2滴氮2号试剂，摇匀。停放10分钟，再各滴入15滴水，上仪器进行测定。

3、土壤中速效磷测定方法：（红光）

（1） 空白液：用一只干净的塑料吸管向一只空的比色皿内加水至三分之二位置,作为空白液。

（2）标准液：用干净的塑料吸管向另一只空的比色皿中滴入18滴水，再从箱中找到“磷标准液”，滴入2滴标液，然后摇匀，作为磷的标准液。此标准液浓度为20mg/kg（20ppm）。

（3）待测液：用塑料吸管吸取16滴水、4滴磷过滤液放入另一只空的比色皿中摇匀，为被测液。

（4）向装有标准液、被测液比色皿内分别滴入15滴水再各加入2滴磷1号试剂和1滴磷2号试剂，摇匀，再加入摇匀，立即上仪器进行测定。

4、土壤中速效钾测定方法：（蓝光）

（1）空白液：用一只干净的塑料吸管向一只空的比色皿内加水至三分之二位置,作为空白液。

（2）标准液：用干净的塑料吸管向另一只空的比色皿中滴入18滴水，再从箱中找到“钾标准液”，滴入2滴标液，然后摇匀，作为钾的标准液。此标准液浓度为100mg/kg（100ppm）。

（3）待测液：用塑料吸管吸取20滴钾过滤液放入另一只空的比色皿中，为被测液。

（4）向装有标准液、被测液比色皿内分别加入2滴钾1号试剂，摇匀，再加入2滴钾2号试剂，摇匀。再各滴入15滴水，上仪器进行测定。

三、土壤中PH值的测定：

（1）测定意义：

土壤酸碱度是土壤重要的基本性质之一，是土壤形成和熟化培肥过程的一个指标。在土壤中，它参与许多化学反应，对许多土壤性质产生影响。微生物活动、有机质的合成与分解、土壤保持养分的能力以及土壤发生过程中元素的迁移等，都与土壤PH有关。各种植物都有其适宜的PH范围，超过这个范围生长即受阻。因此，土壤PH值测定的意义不仅限于了解土壤酸碱度本身，而且可根据PH值判断或推测许多其它土壤性质。

（2）土壤酸碱度等级的划分:

在土壤学中，根据我国土壤地带性分布规律，将土壤的酸碱度分为五级在实际应用上较为合适。强酸性（PH<5.0）、酸性（PH5.0～6.5）、中性（PH6.5～7.5）、碱性（PH7.5～8.5）和强碱性（PH>8.5）。

（3）土壤的酸碱度测定方法:

（方法一）目视比色法：

取3平勺土放入土样瓶中，加自来水至刻度线（20ml），摇动五分钟后过滤，用塑料吸管吸取20滴滤液放入玻璃试管中，再向试管中加入PH试剂2滴，摇匀后用眼睛观察颜色。若测出的结果呈绿色，无论是深绿还是浅绿均为中性、若出现近红色则为酸性、若出现蓝色为碱性。

（方法二）电极法： （TRF-1  TRF-1A不具备此功能)

（1）标准液的配制：

①PH4.01标准缓冲液：用无二氧化碳蒸馏水将PH4.01的试剂溶解，并定容至250毫升的容量瓶中        即为PH4.01标准缓冲液。

②PH9.18标准缓冲液：用无二氧化碳蒸馏水将PH9.18的试剂溶解，并定容至250毫升的容量瓶中即为PH9.18标准缓冲液。

（2）土壤PH值待测液的制备：

称取通过2毫米筛孔的风干土样10克于土样瓶中，加入50毫升无二氧化碳蒸馏水，用玻璃棒剧烈搅动或摇动1～2分钟，静置30分钟，然后用仪器测定。

（3）测定方法步骤：仪器测定方法步骤请看仪器屏显汉字提示。

四、土壤中有机质的方法:

将测磷浸提滤液倒入小试管中少许,与说明书上5个标准色标比较即可得出土样有机质的含量。5个标准试管分别代表4.0%、3.0%、2.0%、1.0%、0.5%。（有机质比色卡详见尾页如：图1）

五、土壤中盐份的测定（TRF-1  TRF-1A不具备此功能)

(1）测定意义：

作为一项重要的土地资源，全世界盐渍土面积为9.5438亿公顷。我国盐渍土总面积为9913万公顷，而在农区的耕地中，不下一亿亩的盐渍土仍是导致大面积中低产的主要原因。因此，合理利用改良和开发盐渍土地资源的潜力，在国民经济的持续发展中，有极其重要的意义。

（2）土壤含盐量测定方法

A、待测液的制备：称取通过2mm筛孔的风干土样10.0克放入100毫升的三角瓶中，加入50毫升无二氧化碳的水，在震荡机上（或用手剧烈）震荡3分钟、过滤，即为待测液。

B、标准母液的配制：

| 土壤类型 | Na2SO4(g) | NaCL(g) | NaHCO3(g) | 定容体积（ml） | 浓度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸盐土 | 15.163 | 1.249 | 3.588 | 1000 | 2.0 |
| 氯化物土 | 1.723 | 14.199 | 4.078 | 1000 | 2.0 |
| 重碳酸盐土 | 2.584 | 2.130 | 15.286 | 1000 | 2.0 |

（1）0.5%的标准工作液制备：吸取上表中标准母液25ml于100ml的容量瓶中用蒸馏水定容。          
（2）0.05%标准工作液制备：吸取上表中标准母液2.5ml于100ml的容量瓶中，用蒸馏水定容。

（3）上仪器测定：仪器测定方法步骤请看仪器屏显汉字提示。

锂电源的使用：

- 充电：关闭仪器电源开关，将仪器电源一端接通220V交流电，另一端接在仪器电源插孔中，然后按下《锂电源》开关将其点亮，即可开始充电，一小时后可充满，拔下仪器电源，关闭《锂电源》开关，完成充电。

- 锂电源使用：断开仪器电源，按下《锂电源》开关将其点亮，打开仪器电源开关，即可使用锂电池供电。

注意：仪器在使用220V交流电的情况下，尽量避免给锂电池充电，以延长锂电池的寿命和保持性能。

注：本产品所配备一切设施{试剂  电极   比色皿   过滤纸注射器等等}用户不需要在购买任何东西就可以测试，操作方便简单不需要培训。

联系地址：北京市昌平区回龙观镇龙祥制版集团工业园二号院三号楼二层260室

手机：13910526419                       微信：13910526419